| Измеренные характеристики |
| --- |
| Каналы | 0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм, 10,0 мкм |
| Скорость потока | 2,83 л/мин (0,1 кубических футов в минуту) |
| Источник света | 775—795 нм, 90 мВт, лазер класса 3B |
| Режимы подсчета | Прямой подсчет, #/м3, #/фут3, #/л в накопительном или дифференциальном режимах |
| Коэффициент подсчета | 50 % при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм (согласно ISO 21501) |
| Нулевой счетчик | 1 единица/5 минут (JIS B9921) |
| Пределы концентрации | 10 % на 4000000 частиц в кв.фут. (согласно ISO 21501) |
| Объем памяти | 10000 записей (буфер с циклическим обращением) |
| Сигналы тревоги | Подсчеты, батарея разряжается, сбой датчика |
| Время задержки | От 0 до 24 часов |
| Вход пробы | Изокинетическая проба |
| Безопасность | Управление с помощью пароля администратора (опционально) |
| Режим обмена данными | USB или Ethernet |
| Габариты (Д х Ш х В), см | 27,2 x 9,9 x 5,3 |
| Вес | 0,68 кг |
| Питание, сетевой адаптер | 100—240 В перем. тока, 12 В пост . тока, 2,5 А |
| Аккумулятор | Li-ion 7,4 В 2600 мАч; 10 ч. стандартного использования (5 ч. непрерывных измерений) / 3,5 ч. |
| Калибровка | Частицы PSL в воздухе (в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (США)) |
| Рабочие условия | 10 - 40 °C/< 95 % отн. влажности без конденсации |
| Условия хранения | от -10 до 50 °C/< 98 % отн. влажности без конденсации |
| Гарантия | Один год |
| Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки | База для удобной зарядки по USB и Ethernet, кабель ENET CAT5E (2 м), кабель USB-A-MINI-B (2 м), блок питания 12 В пост. тока, входной фильтр нулевого счетчика, адаптер фильтра, защитная крышка впуска образца, жесткий футляр, краткое руководство по эксплуатации и руководство пользователя на компакт-диске Счетчик частиц │ Счетчик частиц для контроля качества воздуха в помещении Fluke 985 Счетчик частиц, качество воздуха в помещениях, качество воздуха ОВКВ Счетчик частиц от Fluke для тестирования и анализа качества воздуха в помещениях |