- Технические характеристики ультразвукового расходомера Portaflow 220

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| Диапазон скоростей потока: | Минимальная скорость 0,1 м/с; макс. скорость 20 м/с: в обоих направлениях. |
| Точность: | От ±0,5% до ±2% от показания для расхода >0,2 м/с и внутр.диаметра трубы >75 мм. ±3% от показания для расхода >0,2 м/с и внутреннего диаметра трубы 13-75 мм ±6% от показания для расхода < 0,2 м/с. |
| Время отклика: | <500 мс в зависимости от диаметра трубы. |
| Выбираемые единицы измерения расхода: | СКОРОСТЬ: m/sec (м/с), ft/sec (фут/с). ОБЪЕМНЫЙ РАСХОД: l/s (л/с), l/min (л/мин), l/h (л/час), gal/min (галлон/мин), gal/h (галлон/час), USgals/min (галлон США/мин), USgals/h (галлон США/час), Barrel/h (баррель/час), Barrel/day (баррель/день), mі/s (куб.м/с), mі/min (куб.м/мин), mі/h (куб.м/час) |
| Суммарный объем: | 12-разрядная индикация в прямом и обратном направлении. |
| ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ ЖИДКОСТЕЙ |
| Состояние жидкости: | Чистые жидкости или масла с менее чем 3% объемным содержанием частиц. Измеряемые жидкости: речная вода, морская вода, питьевая вода, деминерализованная вода, водно-гликолевые смеси, рабочая жидкость для гидравлических систем и дизельное топливо. |
| ДОПУСТИМЫЕ ТИПЫ ТРУБЫ |
| Материал трубы: | Любые звукопроводящие материалы, такие как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, UPVC, PVDF, бетон, оцинкованная сталь, мягкая сталь, стекло, латунь. Включая трубы с покрытием из эпоксидной смолы, резины, стали, пластмассы. |
| Размер трубы (наружный диаметр): | PF220A – 13-115мм. PF220B – 50-1000мм. |
| Толщина стенки трубы | 1-75 мм. |
| Диапазон температур стенки трубы: | Температура работы датчика: -20°C... +135°C |

| ЯЗЫКИ |
| --- |
| Стандартные поддерживаемые языки: | Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский язык, португальский, русский, норвежский, голландский. |
| ВЫХОДЫ |
| Аналоговый выход: Максимальная нагрузка: | 4–20 мА, 0–20 мА, 0–16 мА. |
| Импульсный ТТЛ-выход: Частота повторения импульсов: Ширина импульса: Макс.ток: | Допустимое кол-во: один оптоизолированный цифровой выход с открытым коллектором. До 500 импульсов в секунду (в зависимости от ширины импульса). 500 мс для 1 импульса в сек.; 5 мс для 100 импульсов/сек. 150 мА. |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Аккумуляторная батарея: |
| Технология: | NiMH с 5 ячейками. |
| Емкость: | 3,8 А-час. |
| Время работы: | Типично 20 часов непрерывной работы с отключенными подсветкой и аналоговым выходом. |
| Время зарядки: | 6,5 часов. |
| Срок службы: | > 500 циклов зарядки/разрядки. |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Футляр для переноски: |
| Номинальная характеристика: | Все компоненты содержатся в износостойком полипропиленовом футляре для переноски с защитными пенопластовыми вкладышами. |

| ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ |
| --- |
| Рабочая температура: | -20°C...+50°C. |
| Температура хранения: | -25°C...+65°C |
| Рабочая влажность: | Макс. 90% при +50°C. |

Комплект поставки расходомера Portaflow 220

| Отрасли промышленности - водное хозяйство - коммунальные услуги - управление энергопотреблением - производство электроэнергии - химическая промышленность - фармацевтическая промышленность - нефтехимическая промышленность - пищевая промышленность | Рекомендовано для - питьевой воды - речной воды - охлаждающей воды - деминерализованной воды - водных/гликолевых растворов- гидравлического масла - дизельного топлива и топливной нефти - химикалий - нефтепродуктов | Область применения - проверка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и энергосистем - проверка счетчиков - контроль насосов - испытания паровых котлов - обнаружение утечек - измерение расхода воды высшей степени очистки - учет тяжелой топливной нефти - замер конденсата - системы балансировки - испытания противопожарных систем - испытания гидросистем |
| --- | --- | --- |

Portaflow 220 – это ультразвуковой расходомер времяпролетного типа, предназначенный для работы с накладными датчиками, обеспечивающими точное измерение параметров движения жидкости в замкнутой трубе. При работе с расходомером Portaflow 220 вводить в поток через трубы какие-либо механические элементы не требуется. Процесс установки занимает всего лишь несколько минут, и перекрывать поток или осушать систему нет никакой необходимости! 



Режимы работы датчиков 
Расходомер Portaflow 220 использует два УЗ-датчика, закрепляемых на трубе, в которой протекает жидкость, и осуществляет сравнительный анализ времени, которое звук тратит на прохождение между датчиками в каждом направлении. Если акустические характеристики жидкости известны, имеющийся в portaflow 220 микропроцессор может использовать результаты вычислений времени прохождения для расчета скорости потока жидкости. Поскольку скорость потока становится известна, то для заданного диаметра трубы можно легко рассчитать объемный расход жидкости. 
Ультразвуковой расходомер Portaflow 220 может быть настроен на работу в одном из четырех возможных режимов, определяемых главным образом диаметром трубы и типами установленных датчиков. Нижеприведенная схема поясняет важность установки правильного расстояния между датчиками, чтобы получить наиболее сильный сигнал.

|  | Режим отражения Это обычно используемый режим. Два датчика (U и D) крепятся к трубе в линию друг за другом, и сигналы, передаваемые между ними, отражаются противоположной стенкой трубы. Расстояние между датчиками вычисляется прибором с учетом введенных данных характеристик трубы и жидкости. Режим отражения (с двумя переотражениями от противоположной стенки) В этом режиме расстояние между датчиками вычисляется с учетом необходимости двойного переотражения УЗ-сигнала. Этот режим вероятно лучше всего подойдет, если диаметр трубы настолько мал, что расчетное расстояние между датчиками в обычном режиме отражения будет практически неудобным для применения датчиков. Режим отражения (с тремя переотражениями) На данном рисунке показана еще одна ступенька переотражения (от противоположной стенки) для представления ситуации с тройным переотражением. Обычно такой режим применяется при работе с очень малыми трубами по сравнению с диапазоном размеров, заданным для датчиков. Режим диагонального расположения датчиков Этот режим можно выбрать при работе с относительно большими трубами. В данном режиме датчики располагаются по противоположным сторонам трубы, но расстояние между ними все же критично для обеспечения правильности приема сигналов. |
| --- | --- |