ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Программная и измерительная разрешающая способность |
| --- |
| Напряжение (с передней панели), мВ | 10 |
| Ток (с передней панели), мА | 10 |
| Напряжение (цифрового интерфейса) | 0,002% от Uмакс |
| Ток (цифрового интерфейса) | 0,002% от Iмакс |
| Напряжение (аналоговый интерфейс ) | 0,04% от Uмакс |
| Ток (аналоговый интерфейс ) | 0,04% от Iмакс |
| Интерфейс дистанционного управления |
| Аналоговое управление, USB, RS-232, RS485 | Типовое исполнение |
| GPIB, Ethernet | По дополнительному заказу |
| Системная шина (CAN) | Типовое исполнение для режима ведущий/ведомый |
| Погрешность программирования |
| Напряжение (с передн. панели и цифрового интерфейса ) | 0,1% от Uмакс |
| Ток (с передней панели и цифрового интерфейса ) | 0,3% от Iмакс |
| Напряжение (аналоговый интерфейс) | 0,2% от Uмакс |
| Ток (аналоговый интерфейс) | 0,3% от Iмакс |
| Время отклика на команду GPIB |
| Задание Uвых. | от посылки команды GPIB до приёма источником DC <20 мс |
| Измерение V и I | по команде GPIB Measure <25 мс |
| Аналоговый интерфейс (I/O) |
| Входные напряжения для программирования напряжения и тока (I/P) | 0-10 В dc / 0-5 В dc / 0-5 кОм / 4-20 мА F.S. |
| Измерение напряжения и тока output (O/P) | 0-10 В dc / 0-5 В dc / 4-20 мА F.S. |
| Внешнее вкл/откл ON/OFF (I/P) | TTL: активный уровень – низкий LO или высокий HI (на выбор) |
| Сигнал DC_ON (O/P) | Уровень задаётся пользователем. (Задержка времени = 1 мс при скорости изменения напряжения 10 В/мс) |
| Индикатор режима CV или CC (O/P) | TTL-уровень High = режим CV ; TTL-уровень Low = режим CC |
| Индикатор OTP (O/P) | TTL: активный уровень – низкий Low |
| Индикатор системного сбоя (O/P) | TTL: активный уровень – низкий Low |
| Вспомогательный источник питания (O/P) | Номинальное напряжение питания : 12Vdc / Макс. нагрузочная способность по току: 10 мА |
| Блокировка безопасности (I/P) | Точность по времени: <100 мс |
| Запрет дистанционного управления (I/P) | TTL: активный уровень – низкий |
| Последовательная и параллельная работа | Управление режимом ведущий/ведомый через CAN для 10 модулей до 150 кВт (Последовательно: два модуля / параллельно: десять модулей) |
| Автоматическое задание последовательностей (Режим List) |
| Количество программ | 10 |
| Количество последовательностей | 100 |
| Диапазон времени исполения | 5 мс - 15000 с |
| Источник сигнала запуска | Ручной / автоматический / внешний |
| Автоматическое задание последовательностей (Режим Step) |
| Начальное напряжение | от 0 до полного напряжения |
| Конечное напряжение | от 0 до полного напряжения |
| Время исполнения | 10 мс - 99часов |
| Параметры электропитания |
| 3-фазное напряжение, 3-проводное + земля | 200-220 Vac ±10% VLN, 3-ф., 380-400 Vac ±10% VLN, 3-ф. |
| Диапазон частот, Гц | 47-63 |
| Макс. ток (в каждой фазе); 200/220 Vac 380/400 Vac | Модель 5 кВт: 39 A Модель 10 кВт: 69 A Модель 15 кВт: 93 А Модель 5 кВт: 22A Модель 10 кВт: 37A Модель 15 кВт: 50 А |
| Общие характеристики |
| Макс. компенсация падения напряжения в линии с дистанционным измерением | модель <100 В: 5% от полного напряжения в линии (всего 10%) |
|  | модель >100 В: 2% от полного напряжения в линии (всего 4%) |
| Диапазон рабочих температур | 0°C ~ 50°C |
| Диапазон температур хранения | -40°C ~ +85°C |
| Размеры (ВxШxГ), мм | 132,8 x 428 x 610 |
| Вес, кг | Модель 5 кВт: Около 23 Модель 10 кВт: Около 29 Модель 15 кВт: Около 35 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-1

| Модель | 62075H-30 | 62050H-40 | 62050H-450 | 62050H-600 | 62100H-30 | 62100H-40 | 62100H-450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 0-30 | 0-40 | 0-450 | 0-600 | 0-30 | 0-40 | 0-450 |
| Выходной ток, А | 0-250 | 0-125 | 0-11,5 | 0-8,5 | 0-375 | 0-250 | 0-23 |
| Выходная мощность, Вт | 7500 | 5000 | 11250 | 10000 |
| Нестабильность по сети электропитания |
| Напряжение | ±0,01% F.S. |
| Ток | ±0,05% F.S. |
| Нестабильность по нагрузке |
| Напряжение | ±0,02% F.S. |
| Ток | ±0,1% F.S. |
| Измерение напряжения |
| Предел, В | 6 / 30 | 8 / 40 | 90 / 450 | 120 / 600 | 6 / 30 | 8 / 40 | 90 / 450 |
| Погрешность | 0,05% + 0,05% F.S. |
| Измерение тока |
| Предел, А | 50 / 250 | 25 / 125 | 2,3 / 11,5 | 1,7 / 8,5 | 75 / 375 | 50 / 250 | 4,6 / 23 |
| Погрешность | 0,1% + 0,1% F.S. |
| Выходной шум и пульсации |
| Напряжение шума (размах), мВ | 60 | 300 | 350 | 60 | 300 |
| Пульсации напряжения (RMS), мВ | 15 | 450 | 600 | 15 | 450 |
| Пульсации тока (RMS), мА | 100 | 50 | 20 | 15 | 150 | 100 | 40 |
| Диапазон регулирования OVP |
| Диапазон | 0-110% программируется с передней панели или с опциональных цифровых входов. |
| Погрешность | ±1% F.S. выходного напряжения |
| Программируемое время отклика |
| Время нарастания: полная нагрузка, мс | 6 | 8 | 60 | 6 | 8 | 60 |
| Время нарастания: без нагрузки, мс | 6 | 8 | 60 | 6 | 8 | 60 |
| Время спада: полная нагрузка, см | 6 | 8 | 60 | 6 | 8 | 60 |
| Время спада: нагрузка 10%, мс | 100 | 250 | 100 | 250 |
| Время спада: без нагрузки, с | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| Управление скоростью изменения |
| Диапазон скоростей изменения напряжения, В/мс | 0,001 - 5 | 0,001 - 7,5 | 0,001 - 10 | 0,001 - 5 | 0,001 - 10 |
| Диапазон скоростей изменения тока | 0,001A - 1 А/мс, или INF |
| Мин. время установления, мс | 0,5 |
| Время переходного процесса | Восстановление за 1 мс до +/- 0,75% установившегося напряжения при изменении нагрузки от 50% до 100% или от 100% до 50% (1 А/мкс) |
| КПД | 0,87 (типичн.) |
| Дрейф (30 минут) |
| Напряжение | 0,04% от Vмакс |
| Ток | 0,06% от Iмакс |
| Дрейф (8 часов) |
| Напряжение | 0,02% от Vмакс |
| Ток | 0,04% от Iмакс |
| Температурный коэффициент |
| Напряжение | 0,04% от Vмакс/°C |
| Ток | 0,06% от Iмакс/°C |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ-2

| Модель | 62100H-600 | 62100H-1000 | 62150H-40 | 62150H-450 | 62150H-600 | 62100H-1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные выходные параметры |
| Выходное напряжение, В | 0-600 | 0-1000 | 0-40 | 0-450 | 0-600 | 0-1000 |
| Выходной ток, А | 0-17 | 0-10 | 0-375 | 0-34 | 0-25 | 0-15 |
| Выходная мощность, Вт | 10000 | 15000 |
| Нестабильность по сети электропитания |
| Напряжение | ±0,01% F.S. |
| Ток | ±0,05% F.S. |
| Нестабильность по нагрузке |
| Напряжение | ±0,02% F.S. | ±0,05% F.S. | ±0,02% F.S. | ±0,05% F.S. |
| Ток | ±0,1% F.S. |
| Измерение напряжения |
| Предел, В | 120 / 600 | 200 / 1000 | 8 / 40 | 90 / 450 | 120 / 600 | 200 / 1000 |
| Погрешность | 0,05% + 0,05% F.S. |
| Измерение тока |
| Предел | 3,2 / 17 | 4 / 10 | 75 / 375 | 6,8 / 34 | 5 / 25 | 6 / 15 |
| Погрешность | 0,1% + 0,1% F.S. |
| Выходной шум и пульсации |
| Напряжение шума (размах), мВ | 350 | 2550 | 60 | 300 | 350 | 2550 |
| Пульсации напряжения(RMS), мВ | 600 | 1500 | 15 | 450 | 600 | 1500 |
| Пульсации тока(RMS), мА | 30 | 180 | 150 | 60 | 45 | 270 |
| Диапазон регулирования защиты от перенапряжения (OVP) |
| Диапазон | 0-110% программируется с передней панели или по цифровому каналу |
| Погрешность | ±1% от предела выходного напряжения |
| Программируемое время отклика |
| Время нарастания: при полной нагрузке, мс | 60 | 25 (50% F.S. CC Load) | 8 | 60 | 60 | 25 (50% F.S. CC Load) |
| Время нарастания: без нагрузки, мс | 60 | 25 | 8 | 60 | 60 | 25 |
| Время спада: при полной нагрузке, мс | 60 | 25 (50% F.S. CC Load) | 8 | 60 | 60 | 25 (50% F.S. CC Load) |
| Время спада: 10% нагрузка, мс | 250 | 80 (50% F.S. CC Load) | 100 | 250 | 250 | 80 (50% F.S. CC Load) |
| Время спада: без нагрузки | 2,5 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Управление скоростью изменения |
| Диапазон скоростей изменения напряжения, В/мс | 0,001 - 10 | 0,001 - 40 | 0,001 - 5 | 0,001 - 7,5 | 0,001 - 10 | 0,001 - 40 |
| Диапазон скоростей изменения тока | 0,001A - 0,1 А/мс, или INF |
| Мин. время установления | 0,5 мс |
| Время переходного процесса | Восстановление за 1 мс до +/- 0,75% установившегося напряжения при изменении нагрузки от 50% до 100% или от 100% до 50% (1 А/мкс) |
| КПД | 0,87 (типичн.) |
| Дрейф (30 минут) |
| Напряжение | 0,04% от Vмакс |
| Ток | 0,06% от Iмакс |
| Дрейф (8 часов) |
| Напряжение | 0,02% от Vмакс |
| Ток | 0,04% от Iмакс |
| Температурный коэффициент |
| Напряжение | 0,04% от Vмакс/°C |
| Ток | 0,06% от Iмакс/°C |