| Количество измерительных портов | два или четыре |
| --- | --- |
| Диапазон частот |  |
| R&S®ZVA 8 | от 300 кГц до 8 ГГц |
| R&S®ZVA 24 | от 10 МГц до 24 ГГц |
| R&S®ZVA 40 | от 10 МГц до 40 ГГц |
| R&S®ZVA 50 | от 10 МГц до 50 ГГц |
| R&S®ZVA 67 | от 10 МГц до 67 ГГц |
| R&S®ZVA 80 | от 10 МГц до 80 ГГц |
| R&S®ZVA 110 | от 10 МГц до 110 ГГц |
| Время измерения одной точки |  |
|  | при полосе ПЧ 1 МГц | <3,5 мкс |
|  | при полосе ПЧ 5 МГц (с опциейR&S ® ZVA-K17 | <2,0 мкс |
| Время дискретизации одной точки |  |
|  | при полосе ПЧ 1 МГц | 1,8 мкс |
|  | при полосе ПЧ 5 МГц (с опциейR&S ® ZVA-K17) | 430 нс |
| Время измерения (201 точка) | 4,5 мс |
| Время передачи данных (201 точка) |  |
|  | По шине IEC/IEEE | <2,9 мс |
|  | По локальной сети 100 Мбит/с по протоколу VX11 | <1,3 мс |
|  | По локальной сети 100 Мбит/с по протоколу RSIB | <0,7 мс |
| Время переключения |  |
|  | Между каналами | <1 мс |
|  | Между наборами | <10 мс |
| Динамический диапазон в полосе измерения 10 Гц |  |
|  | Между измерительными портами | тип. >140 дБ |
|  | При прямом доступе к приемнику | тип. >145 дБ |
| Динамический диапазон при полосе измерения 1 Гц с прямым доступом к приемнику | тип. >150 дБ |
| Выходная мощность измерительного порта | >13 дБмВт, тип. 15 дБмВт |
| Диапазон развертки по мощности | >50 дБ, тип. 60 дБ |
| Полоса ПЧ |  |
|  | Стандартная | от 1 Гц до 1 МГц |
|  | С опцией R&S ® ZVA-K17 | 5 МГц (10 МГц с ограничениями) |
|  | С опцией R&S ® ZVA-K7 илиR&S ® ZVA-B7 | 10 МГц (30 МГц с ограничениями) |
| Количество каналов, диаграмм, кривых | >100 для каждого |
| Количество точек на кривую | От 1 до 60001 |

© 2009-2013 Rohde&Schwarz

Оставайтесь с нами:

Back