| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | Модель 2290E-5 | Модель 2290-10 |
| Диапазон воспроизведения и измерения напряжения | От +50 В до +5000 В От +50 В до +3000 В (Фильтр 1) От +50 В до +5000 В (фильтр 2) | От +100 В до +10000 В |
| Диапазон установки ограничения по напряжению | От 0 до 100 % | От 0 до 100 % |
| Диапазон установки ограничения по току | От 0,4 мА до 5,25 мА (0 - 1,5кВ, без фильтра или Фильтр 1) От 0,4 мА до 3,25 мА (0-1,5кВ, Фильтр 2) От 0,5 мА до 5,25 мА (1,5 - 5кВ, без фильтра или Фильтр 1) От 0,4 мА до 3,25 мА (1,5 - 5кВ, Фильтр 2) | От 0 до 105% от полной шкалы |
| Диапазон силы тока на выходе | От 0 до 5 мА От 0 до 5 мА (Фильтр 1) От 0 до 3 мА (Фильтр 2) | От 0 до 1 мА |
| Разрешение установки напряжения | 1 В | 1 В |
| Точность установки напряжения | ±(0,01% + 2,5 В) | ±0,06% |
| Разрешение измерения напряжения | 1 В | 1 В |
| Погрешность измерения напряжения | ±(0,01% + 1 В) | ±(0,06% + 1 В) |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети питания в пределе ±10% | 0,001% | 0,001% |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до 100 % | 0,005% | 0,04% |
| Уровень пульсаций напряжения | (10 кГц – 100 кГц) 0,002% при 5 кВ (без фильтра) 1 мВскз при 1кВ (Фильтр 1 или 2) 2 мВскз при 3кВ (Фильтр 1 или 2) 3 мВскз при 5кВ (Фильтр 2) | 0,001% (300 Гц – 300 кГц) |
| Врем нарастания (полная нагрузка) | 1,5 с (от 1В до 5кВ, без фильтра) 3 с (от 1В до 3кВ, Фильтр 1) 4 с (от 1В до 5кВ, Фильтр 2) | <6 с (от 1 В до установленного напряжения) |
| Время спада напряжения (полная нагрузка) | 1 с (от 5кВ до 1В, без фильтра) 3 с (от 3кВ до 1В, Фильтр 1) 4 с (от 5кВ до 1В, Фильтр 2) | 1 с (от установленного напряжения до 10 В) |
| Время спада напряжения (без нагрузки) | <12 c (до <50В, без фильтра) <30 с (до <50В, Фильтр 1 или 2) | <6 с (от установленного напряжения до <1%) |
| Время установки напряжения | 3 с | <4 с |
| Разрешение установки ограничения силы тока | 1 мкА | 1 мкА |
| Точность установки ограничения силы тока | ±(0,01% + 2,5мкА) | 0,5% |
| Разрешение измерения силы тока | 1 мкА | 1 мкА |
| Погрешность измерения силы тока | ±1 мкА (тип.) | ±1 мкА (тип.) |
| Стабильность | ±0,01%/1 час; <0,03%/8 часов | ±0,01%/1 час; <0,03%/8 часов |
| Температурный дрифт | 5х10-5 (от 0º до 40ºC) | 5х10-5 (от 0º до 40ºC) |
| Режим мониторинга (аналоговый выход) |
| Диапазон напряжений | от 0 до +10 В |
| Максимальный ток | до 10 мА |
| Погрешность | ±0,2% от диапазона |
| Выходной импеданс | 100 Ом |
| Режим внешнего управления (аналоговый вход) |
| Диапазон напряжений | от 0 до +10 В |
| Погрешность | ±0,2% от диапазона |
| Входной импеданс | 1 МОм |
| Высоковольтный выходной коннектор | SHV (вилка) | SHV (розетка) |
| Интерфейс программирования | GPIB | GPIB, RS232 |
| Напряжение питания | 240V ±10% | От 90 до 264 В |
| Частота напряжения питания | 50 Гц | От 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность | 55 Вт | 75 Вт |
| Диапазон рабочей температуры | От 0º до 40ºC | От 0º до 40ºC |
| Габаритные размеры | 89 х 206 х 406 мм | 89 х 206 х 406 мм |
| Масса | 5,5 кг | 3,7 кг |
| Срок гарантии | 1 год |