| Измерение/генерирование электрических сигналов |
| --- |
| Диапазоны | Погрешность |
| ±500 мВ | ±(0,007% показ. + 4 мкВ) |
| ±30 В (изм.) | ±(0,006% показ. + 0,25 мВ) |
| -1,5 ... 10,5 В (ген.) | ± (0,007% показ. + 0,1 мВ) |
| ±100/±25 мА | ±(0,01% показ. + 1 мкА) |
| 0 ... 100 Ом (изм./ген.) | ±6 мОм / ± 20 мОм |
| 100 ... 400 Ом (изм./ген.) | макс. ±0,009% показ / ±(0,01% показ. + 10 мОм) |
| 400 ... 4000 Ом | ±(0,015% от показ. + 12 мОм/20 мОм) |
| 0,0027 ... 50000 Гц (изм.) 0,0005 ... 3000 Гц (ген.) | ±0,002% показ. + 0,0004% диап. |
| 0 ... 9 999 999 имп. |  |

Дополнительные градуировки ТП и ТС, соответствующие ГОСТам:

ГОСТ Р 8.585-2001, ГОСТ Р 6651-2009, а также ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, ГОСТ 6651-78, ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, индивидуальные градуировки пользователя

| Измерение давления (внутренние и внешние модули) |
| --- |
| Диапазоны | Погрешность |
|  | 6 месяцев * | 12 месяцев |
| ±1 кПа дифф. | ±(0,06% П + 0,035% Д) | ±(0,1% П +0,05% Д) |
| 0 ... 10 кПа | ±(0,015% П + 0,017% ВП) | ±(0,025% П + 0,025% ВП) |
| ±40 кПа | ±(0,015% П + 0,015% ВП) | ±(0,025% П + 0,02% ВП) |
| ±100 кПа | ±(0,015% П + 0,01% ВП) | ±(0,025% П + 0,015% ВП) |
| -0,1 ... +0,2/0,6/2 МПа 0...6/10/16 МПа | ±(0,015% П + 0,007% ВП) | ±(0,025% П + 0,01% ВП) |
| 0 ... 25/60/100 МПа (внеш. мод.) | ±(0,015% П + 0,01% ВП) | ±(0,025% П + 0,015% ВП) |

* Только для внешних модулей давления