| арактеристики |
| --- |
| Показания измерения давления |
| Диапазон | От –12 до 30 ф./кв. д. / от –0,8 до 2 бар |
| Разрешение | 0,001 PSI, 0,0001 бар |
| Погрешность (1 год) | ± 0,025 % полной шкалы, 6 месяцев ± 0,035 % полной шкалы, 1 год, только сухой воздух или неагрессивный газ |
| Дополнительная температурная погрешность (все диапазоны) | Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона 15 °C – 35 °C Не влияет на точность всех функций от 15 °C до 35 °C |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность (1 год) | Комментарий |
| мA пост. тока (моделирование и измерение) | 0–24 мA пост. тока | 0,001 мA | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | Максимальная нагрузка 1000 Ом при источнике в мA, максимальное напряжение — 26 В пост. тока при моделировании в мA |
| Вольт пост. тока (только измерения) | 30 В пост. тока | 0,001 В | ± 0,015 % от показаний ± 2 знака | Не измерять переменный ток, не превышать 30 В пост. тока |
| Температура (только измерение, термометр сопротивления Pt100) | от –50 до 150 °C (от –50 °F до 302 °F) | 0,01 °C 0,01 °F | Температура ± 0,1 °C (0,2 °F) | ± 0,25 °C (± 0,45 °F) суммарная погрешность при использовании датчика RTD 720 (дополнительный аксессуар) |
| Источник питания петли тока | 24 В постоянного тока | Нет | 24 мA при 24 В |
| Дополнительная температурная погрешность (все функции) |  |  | Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона 15 °C – 35 °C | Нет погрешности для всех функций в диапазоне 15 °C – 35 °C |
| Условия эксплуатации |
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C |
| Температура хранения (с батареями) | Согласно характеристикам изготовителя в пределах условий хранения ниже |
| Температура хранения (без батарей) | от –20 °C до +60 °C |
| Параметры питания |
| Батарея | Восемь (8) стандартных щелочных батарей типа AA |
| Ресурс батареи | Минимум от 300 циклов работы насоса до 150 фунтов на кв. дюйм; от 1000 циклов работы насоса до 30 фунтов на кв. дюйм; минимум от 100 циклов работы насоса до 300 фунтов на кв. дюйм |
| Физические характеристики |
| Размеры (В x Ш x Г) | 24,13 см x 11,18 см x 7 см (9,5 д. x 4,4 д. x 2,8 д.) |
| Вес | С чехлом 1,2 кг (2,5 фунта) |
| Подключения |
| Давление | гнездо 1/8 дюйма NPT |
| Электрика | Стандартный разъем типа «банан» |
| RTD | 4-штырьковый, миниатюрный, круговой |
| Внешний модуль | 6-штырьковый, миниатюрный, круговой |
| Технические единицы (настраиваются) |
| ф./кв. д., бар, мбар, кПа, кг*см 2, см*Гн 2O при 4 °C, см*Гн 2O при 20 °C, мГн 2O при 4 °C, мГн 2O при 20 °C, д.*Гн 2O при 4 °C, д.*Гн 2O при 20 °C, д. Гн 2O при 60 °F, мм*Гн при 0 °C, д. рт. ст. при 0 °C, фт.*Гн 2O при 4 °C, фт.*Гн 2O при 20 °C, фт.*Гн 2O при 60 °F |

| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| Fluke-719Pro-30G | Включает: Электрический калибратор давления, 30 ф./кв. д. (изб.) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил» Печатное руководство пользователя и руководство пользователя на компакт-диске на 14 языках Гидравлический затвор Футляр для переноски Переходник ISO с 1/4 дюйма NPT на 1/4 дюйма Дополнительный комплект шлангов с (2) быстро монтируемыми переходниками 1/8 дюйма и шлангом 1 метр Сертификат калибровки |

Модель Название Описание Fluke-719Pro-30G Электрический калибратор давления, 30 ф./кв. д. (изб.) Fluke-719Pro-150G Электрический калибратор давления, 150 ф./кв. д. (изб.) Fluke-719Pro-300G Электрический калибратор давления, 300 ф./кв. д. (изб.)

| Test Probes | Price List |
| --- | --- |
| Fluke 720RTD | Щуп термометра сопротивления для моделей 721 и 719Pro | По запросу |

| Элементы питания и сетевые адаптеры |
| --- |
| Fluke-720URTDA | Универсальный адаптер термометра сопротивления для моделей Fluke-721 и 719Pro |

| Фунт-сила на кв. дюйм (psi) | Паскаль (Pa, Па) | Бар (bar, бар) x10x3 | Техническая атмосфера (at, ат) x10x3 | Физическая атмосфера (atm, атм) x10x3 | Миллиметр ртутного столба (мм рт.ст.,mmHg, torr, торр | Метр водяного столба (м вод. ст.,m H2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 psi | 6894,76 | 68,948 | 70,307 | 68,046 | 51,715 | 0,70307 |