| Обзор стандартных возможностей калибратора мощности Fluke 6003A |
| --- |
| Источник переменного тока | 0,008 ВА до 18 кВА (каждый канал); 1, 2 или 3 канала |
| Диапазон основной частоты переменного тока | от 15 Гц до 1 кГц |
| Мощность постоянного тока | от 0,008 ВА до 18 кВА (1 канал) |
| Напряжение переменного тока | Переменный ток до 600 В, 3 канала |
| Напряжение постоянного тока | от 1 до 280 В |
| Переменный ток | от 0,008 до 30 А, 3 канала |
| Постоянный ток | от 0,008 до 30 А |
| Сильный ток | до 90 А макс., постоянный или переменный, 1 канал |
| Напряжение на токовых клеммах | Только постоянный ток и синусоида |
|  | от 1 мВ до 5 В |
|  | Переменный ток от 15 Гц до 400 Гц |
| Функции мультиметра | Напряжение — напряжение постоянного тока до ± 12 В |
|  | Ток — постоянный ток до ± 25 мА |
|  | Частота — до 15 кГц |
| Интерфейсы | GPIB и USB |
| Дополнительные функции качества электроэнергии | Гармоники |
|  | Промежуточные гармоники |
|  | Модуляция фликкер-шума |
|  | Провал/выброс |
| Дополнительное измерение электрической энергии |  |
|  | Импульсный вход до 1 МГц |
|  | Импульсный выход энергии |
|  | Триггер, вход синхронизации |
|  | Продолжительность теста до 1000 часов |

| Основные характеристики производительности |
| --- |
| Параметры выхода | Диапазон выходного тока | Наилучшая погрешность за 1 год | Другие |
| Напряжение переменного тока на фазу | от 1 В до 600 В | 0,012 % | 300 мА максимальная нагрузка |
| Сила переменного тока на фазу | от 0,008 А до 30 А | 0,0175 % | 5,5 В макс. диапазон напряжений стабилизированного источника тока |
| Диапазон основной частоты | от 15 Гц до 1 кГц | 0,005 % |  |
| Диапазон сильного тока (постоянного или переменного) | от 90 мА до 90 А | 0,0245 % | 5 В макс. диапазон напряжений стабилизированного источника тока |
| Напряжение постоянного тока | от 1 В до 280 В | 0,015 % | 200 мА максимальная нагрузка |
| Постоянный ток | от 0 до 30 А | 0,0175 % | 8 В совместимость по пикам |
| Напряжение на токовых клеммах | от 1 мВ до 5 В | 0,05 % | от 15 Гц до 400 Гц |
| Диапазон фазы | от 0,0 до 359,99 ° | 0,01 ° | Разрешение 0,01 ° |
| Диапазон коэффициента мощности | от –1 до +1 (проводник, задержка) |  | Разрешение 0,001 |

| Отобранные характеристики мощности |
| --- |
| Источник синусоидального переменного тока |
| 3 фазы, PF 1 | 150 Вт, 10 В, 5 А, 40–75 Гц | 0,037 % |
| 3 фазы, PF 0,8 | 120 Вт, 10 В, 5 А, 40–75 Гц | 0,045 % |
| 3 фазы, PF 0,5 | 75 Вт, 10 В, 5 А, 40–75 Гц | 0,071 % |
| Мощность постоянного тока |
| Одна фаза | 50 Вт, 10 В, 5 А | 0,038 % |
| Функции мультиметра |
| Напряжение постоянного тока | от 0 В до ± 12 В | 0,01 % |
| Постоянный ток | от 0 мА до ± 25 мАВ | 0,01 % |
| Частота | от 1 Гц до 15 кГц | 0,005 % |

| Дополнительный модуль энергии |
| --- |
| Импульсный вход | 1 МГц макс. частота |
|  | 500 нс мин. длительность импульса |
|  | 5 x 109 макс. отсчетов |
| Импульсный выход | от 0,02 Гц до 1 МГц |
| Временной диапазон | от 1 до 1 x 108 секунд |
| Разрешение по времени | 0,1 секунды |
| Характеристика временного интервала | 0,01 % |
| Продолжительность измерения | 1 000 часов |

| Опция определения качества питания |
| --- |
| Модуляция напряжения и тока (фликкер-шум) |
| Глубина модуляции | от 0 до 30 % |
| Характеристики глубины модуляции | 0,2 % глубины модуляции |
| Дискретность уставки глубины модуляции | 0,001 % |
| Форма огибающей при модуляции | Прямоугольная или синусоидальная |
| Коэффициент заполнения для прямоугольной модуляции | от 1 % до 99 % |
| Характеристики частоты модуляции | 50 миллионных долей от выхода |
| Диапазон частот модуляции | от 0,001 Гц до 50 Гц |
| Характеристики среднеквадратичной амплитуды | 0,2 % диапазона |
| Диапазон основной частоты | от 15 Гц до 1 кГц |
| Гармоники и интергармоники |
| Действующие выходы | Напряжение и (или) ток, все каналы |
| Диапазон основной частоты | от 15 Гц до 1 кГц |
| Характеристики амплитуды | 0,20 % |
| Диапазон частоты гармоник | от 30 Гц до 5 кГц |
| Максимальное число гармоник напряжения | 63 включая 1-й (основная частота), на выход, до 3 выходов |
| Максимальное число гармоник тока | 63 включая 1-й (основная частота), на выход, до 3 выходов |
| Диапазон частоты интергармоники | от 15 Гц до 1 кГц |
| Количество продуктов независимых интергармоник | 1 на выход, до 6 выходов |
| Максимальная амплитуда гармоник | 30 % среднеквадратичного значения выхода |
| Характеристики фазы гармоник (от 2 до 63) | 5 мкс |
| Провал/выброс |
| Диапазон напряжения переменного тока | от 0,1 до 280 В |
| Диапазон переменного тока | от 1 мА до 30 А |
| Точность амплитуды | 0,20 % |
| Частотный диапазон | от 15 Гц до 1 кГц |
| Синхронизация |  |
| Триггер начала провала/выброса | от 0 до 60 с |
| Стартовый переход провала/выброса | 0,1 мс – 60 с |
| Время провала/выброса | 2 мс – 60 с |
| Конечный переход провала/выброса | 0,1 мс – 60 с |
| Время стабильности после провала/выброса | от 0 до 60 с |

| Общие характеристики |
| --- |
| Входная мощность |
| Напряжение | Выбирается 115 В или 230 В, ± 10 % |
| Частота | от 47 Гц до 63 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | Макс. 1875 ВА |
| Размеры |
| Высота | 415 мм |
| Высота (без подставки) | 402 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Глубина | 640 мм |
| Масса | 62 кг |
| Внешние условия эксплуатации |
| Рабочая температура | от 5 °C до 40 °C |
| Диапазон температур калибровки (Tcal) | от 21 °C до 25 °C |
| Температура хранения | от –10 °C до 55 °C |
| Температура транспортировки | от –15 °C до 60 °C |
| Время прогрева | 1 час |
| Максимальная относительная влажность при эксплуатации (без конденсации) | < 80 % при температуре от 5 до 31 °C с линейным понижением до 50 % при температуре 35 °C |
| Макс. относительная влажность при хранении (без конденсации) | <90 %, от –10 °C до 55 °C |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | макс. высота 2000 м |
| Высота над уровнем моря при хранении | макс. высота 12 000 м |
| Ударопрочность | MIL-PRF-2880F класс 3 |
| Вибрация | MIL-PRF-2880F класс 3 |
| Корпус | MIL-PRF-2880F класс 3 |

Информация для заказа

| Model Name | Описание |
| --- | --- |
| 6003A/E | Трехфазный калибратор электрической мощности с опцией энергии |
| 6003A/PQ | Трехфазный калибратор электрической мощности с опцией качества питания |
| 6003A/PQ/E | Трехфазный калибратор электрической мощности с опциями энергии и качества питания |

Accessories common to all models:

| Аксессуар | Описание |
| --- | --- |
| 6003A-90A | Адаптер 90 А и кабели сильного тока |
| 52120A/COIL3KA | Катушка, 25 витков, 3 000 А |
| 52120A/COIL6KA | Катушка, 50 витков, 6 000 А |
| 5500A/COIL | Токовая катушка на 50 витков |