| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 200мВ | 0,1мВ | ± (1,5% + 2) |
|  | 2В | 1мВ | ± (1,5% + 2) |
|  | 20В | 10мВ | ± (1,5% + 2) |
|  | 200В | 100мВ | ± (1,5% + 2) |
|  | 600В | 1В | ± (2% + 2) |

Входное сопротивление: 10МОм
Защита от перегрузки: 600В

| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменное напряжение | 200мВ | 0,1мВ | ± (1,5% + 10) |
|  | 2В | 1мВ | ± (1,5% + 8) |
|  | 20В | 10мВ | ± (1,5% + 8) |
|  | 200В | 100мВ | ± (1,5% + 8) |
|  | 600В | 1В | ± (2,5% + 8) |
| Переменный ток | 20А | 10мА | ± (2,5% + 5) |
|  | 200А | 100мА | ± (2,5% + 5) |
|  | 400А | 1А | ± (3% + 5) |

Защита от перегрузки: максимум 400А
Частотный диапазон: 50-60Гц

| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление | 200Ом | 0,1Ом | ± (1% + 4) |
|  | 2кОм | 1Ом | ± (1,5% + 4) |
|  | 20кОм | 10Ом | ± (1,5% + 4) |
|  | 200кОм | 100Ом | ± (1,5% + 4) |
|  | 2МОм | 1кОм | ± (2,5% + 4) |
|  | 20МОм | 10кОм | ± (3,5% + 4) |

Защита от перегрузки: 250В rms (среднеквадратичное значение)

| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | -4 до 1400°F | 1°F | ± (3,0% ± 8°F) |
|  | -20 до 760°С | 1°С | ± (3,0% ± 5°С) |

Датчик: тип К, с продольно-подпружиненными контактами

| Функция | Условия тестирования | Показание |
| --- | --- | --- |
| Целостность диодов | Постоянный ток в прямом направление (DCA) прим. 0,3мА, напряжение в обратном направлении прим. 1,5В | Напряжение на диоде при прямом подключения тестовых щупов |
| Контроль на обрыв | Напряжение разомкнутой цепи примерно 0,5В | Срабатывает непрерывный звуковой сигнал, если сопротивление не превышает 50Ом |

Защита от перегрузки: 250В rms (среднеквадратичное значение)    
4. Общие характеристики

| Размер охвата | Прим. 1,2 дюйма (30 мм) |
| --- | --- |
| Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно |
| Контроль на обрыв | Пороговое значение <50 Ом, тестовый ток < 0,5 мА |
| Индикатор низкого заряда батареи | отображается на ЖК-экране |
| Индикатор перегрузки | «OL» отображается на ЖК-экране |
| Быстродействие | 2 измерения в сек., номинально |
| Входное сопротивление | 10 МОм (постоянный и переменный ток) |
| Дисплей | ЖК, 2000 отсчетов |
| Частота переменного тока | 50-60Гц |
| Частота напряжения переменного тока | 50-60Гц |
| Рабочий диапазон температур | От 41 до 104°F (от 5 до 40°С) |
| Диапазон температур при хранении | От – 4 до 140°F (от -20 до 60°С) |
| Относительная влажность во время работы Относительная влажность при хранении | Макс. 80% до 87°F (31°С); снижается линейно до 50% при 104°F (40°С) Не более 80% |
| Высота над уровнем моря | Не более 7000 футов (2000 м) |
| Электрическая безопасность | 600В, категория III |
| Элемент питания | Батарея 2×1,5В «ААА» |
| Автоматическое выключение | Примерно через 15 минут |
| Габаритные размеры / вес | 230×82×40 мм / 230 г |
| Безопасность | Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III. |