| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции (Uтест = 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
|  | 20,0…199,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5 % от измеренного значения) |
|  | 200…999 МОм | 1 МОм | ±(10 % от измеренного значения) |
|  | 1,00…19,99 ГОм | 0,01 ГОм | ±(10 % от измеренного значения) |
| Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) |
|  | 10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измеренного значения) |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
|  | 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения) |
|  | 200…1999 Ом | 1 Ом |  |
| Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
|  | 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом |  |
|  | 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения |
|  | 1,00 ...9,99 кОм | 10 Ом |  |
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
|  | 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом |  |
|  | 100...999 Ом | 1 Ом | ± 10 % от измеренного значения |
|  | 1,00 ...9,99 кОм | 10 Ом |  |
| Ток отключения УЗО | 0,2IΔN...1,1IΔN (тип AC) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN |
|  | 0,2IΔN...1,5IΔN(тип A, IΔN≥30 мА) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN |
|  | 0,2IΔN...2,2IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN |
|  | 0,2IΔN...2,2IΔN (тип B) | 0,05IΔN | ±0,1IΔN |
| Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
| Сопротивление заземления по 3-х проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
|  | 20,0 ...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
|  | 200 ...9999 Ом | 1 Ом |  |
| Сопротивление заземления 2-х клещевой метод | 0,01 ... 19,99 | 0,01 | ±(10% от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) |
|  | 20,0 ...30,0 | 0,1 | ±(20% от измеренного значения) |
|  | 30,1...39,9 | 0,1 | ±(30% от измеренного значения) |
| Измерение удельного сопротивления грунта | 0,1...99,9 Ом*м | 0,1 Ом*м | Зависит от Re |
|  | 100...999 Ом*м | 1 Ом*м |  |
|  | 1,00 ...9,99 кОм*м | 0,01 кОм*м |  |
|  | 10,0 ...99,9 кОм*м | 0,1 кОм*м |  |
|  | 100 ...9999 кОм*м | 1 кОм*м |  |
| Сила тока с клещами А1391 | 0,01 ...1,99 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) |
|  | 2,00 ...19,99 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения) |
|  | 20,0 …39,9 А | 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения) |
|  | 40,0 ...299,9 А | 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
| Общие характеристики | Источник питания |  | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА |
|  | Категория перенапряжения |  | CAT III 600В/ CATIV 300В |
|  | Класс защиты |  | Двойная изоляция |
|  | Интерфейс |  | BT, USB, RS232 |
|  | Размеры |  | 230х103х115 мм |
|  | Масса |  | 1,3 кг |