Газоанализатор дымовых газов testo 300. Технические характеристики.

| Измеряемый параметр | Д- он изм-ний | Погрешность (±1 разряд) | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение O₂ | 0 ... 21 % об. | ±0,2 % об. | 0,1 % об. |
| Измерение CO (без H₂-компенсации) | 0 ... 4000 ppm | ±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% от изм.зн. (401 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 4000 ppm) | 1 ppm |
| Измерение CO (с H₂-компенсацией) | 0 ... 8000 ppm | ±10 ppm или ± 10% от изм.зн. (0 ... 200 ppm) ±20 ppm или ± 5% от изм.зн. (201 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 8000 ppm) | 1 ppm |
| Измерение CO (без H₂-компенсации и разбавления) | 0 ... 15 000 ppm | ±200 ppm или ± 20% от изм.зн. | 1 ppm |
| Измерение CO (с H₂-компенсацией и разбавлением) | 0 ... 30 000 ppm | ±100 ppm или ± 10% от изм.зн. | 1 ppm |
| Измерение NO | 0 ... 3000 ppm | ±5 ppm (0 ... 100 ppm) ±5% от изм.зн. (101 ... 2000 ppm) ±10% от изм.зн. (2001 ... 3000 ppm) | 1 ppm |
| Расчет КПД (Eta) | 0 ... 120% |  | 0.1% |
| Потери тепла с дымовыми газами | 0 ... 99,9% |  | 0.1% |
| Расчет CO₂ (на основе O₂) | 0 ... CO₂ макс % об. | ±0,2 % об. | 0,1 % об. |
| Измерение тяги | -9,99 ... +40 гПа | ±0,005 гПа (0 ... 0,1 гПа) ±0,02 гПа (0,1 ... +3,00 гПа) ±1,5% от изм.зн. (+3,01 ... +40 гПа) | 0,001 гПа (0 ... 0,1 гПа) 0,01 гПа (остальной диапазон измерений) |
| Измерение 4 Па (для приборов с разбавлением) | -50 ... +50 Па | ±0,3 Па (< 10 Па) ±3% от изм.зн. (остальной диапазон измерений) | 0,1 Па |
| Измерение давления | -100 ... 200 гПа | ±0,5 гПа (0 ... +50,0 гПа) ±1% от изм.зн. (+50,1 ... +100,0 гПа) ±1,5% от изм.зн. (+100,1 ... +200 гПа) | 0,01 гПа |
| Измерение температуры | -40 ... +1200°C | ±0,5°C (0,0 ... +100,0°C) ±0,5% от изм.зн. (ост. диапазон измерений) | 0,1°C (-40 ... +999,9°C) 1°C (остальной диапазон) |
| Измерение CO в окр. воздухе (встр./зондом отбора пробы) | 0 ... 2000 ppm | ±10 ppm (0 ... 100 ppm) ±10% от изм.зн. (101 ... 2000 ppm) | 1 ppm |
| Измерение CO в окр. воздухе (внешним зондом CO) | 0 ... 500 ppm | ±3 ppm (0 ... 29 ppm) ±10% от изм.зн. (30 ... 500 ppm) | 1 ppm |