## Технические характеристики

| Наименование характеристики | R&S®ESR3 | R&S®ESR7 | R&S®ESR26 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот |
| стандарт | от 9 кГц до 3,6 ГГц | от 9 кГц до 7 ГГц | от 9 кГц до26.5 ГГц |
| с опцией R&S ESR-B29 | от 10 Гц до 3,6 ГГц | от 10 Гц до 7 ГГц |
| Уровень |  |
| Макс. уровень ВЧ (синусоидальный сигнал) |
| — ослабление ВЧ ≥ 10 дБ; предусилитель ВЧ выкл. | 30 дБмВт (= 1 Вт) |
| — ослабление ВЧ ≥ 10 дБ; предусилитель ВЧ вкл. | 23 дБмВт (= 0,2 Вт) |
| Максимальное импульсное напряжение(ослабление ВЧ ≥ 10 дБ) | 150 В (вход 1) 450 В (вход 2) |
| Макс. энергия импульса(ослабление ВЧ ≥ 10 дБ) | 1 мВт*с (вход 1) 20 мВт*с (вход 2) |
| Сжатие 1 дБ (ВЧ ослабление 0 дБ; предусилитель и преселектор ВЧ выкл.) | +3 дБмВт (ном. зн.) |
| ПЧ и полоса разрешения |
| режим анализатора (полоса обзора ≥ 10 Гц) и режим приемника | от 10 Гц до 10 МГц (–3 дБ), кратность 1, 2, 3, 5, 10 |
| режим анализатора и приёмника | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц (–6 дБ), 1 МГц (полоса частот импульса) |
| с опцией R&S®ESRP-B29 в режиме анализатора и приёмника | дополнительно от 10 Гц до 100 кГц (–6 дБ), десятичные шаги |
| Предварительная селекция (опция R&S®ESRP-B2) |
| в режиме анализатора может быть отключена | 16 фиксированных фильтров |
| Предварительный усилитель (опция R&S®ESRP-B2) |
| может быть включен или выключен | от 1 кГц до 7 ГГц, усиление 20 дБ (ном. зн.) |
| Время измерения |
| режим анализатора (время развертки) |
| — полоса обзора = 0 Гц | от 1 мкс до 16 000 с |
| — полоса обзора ≥ 10 Гц (развертка) | от 1 мс до 16 000 с |
| — полоса обзора ≥ 10 Гц (БПФ) | от 7 мкс до 16 000 с |
| режим приёмника (ступенчатое сканирование по частоте) | от 50 мкс до 100 с (на частоту) |
| режим приёмника (сканирование во временной области) | от 50 мкс до 100 с (на поддиапазон частот) |
| Шаг по частоте |
| режим приёмника (ступенчатое сканирование по частоте) | мин. 1 Гц |
| режим приёмника (сканирование во временной области) | 0,25 × полоса частот ПЧ |
| Детекторы |
| режим приёмника | макс. пик; мин. пик; квазипиковый; среднеквадратичный; среднего значения; среднего значения с заданной постоянной времени измерения (усреднение CISPR), усреднение RMS (CISPR-RMS) |
| Отображаемый средний уровень шума (DANL) |
| (режим приёмника, ном. знач., детектор среднего значения (AV), ослабление ВЧ 0 дБ, нагрузка 50 Ом) |
| Предусилитель ВЧ выкл. |
| f = 500 МГц, полоса частот 120 кГц | < 6 дБмкВ |
| f = 3 ГГц, полоса частот 1 МГц | < 17 дБмкВ |
| Предусилитель ВЧ вкл. |
| f = 500 МГц, полоса частот 120 кГц | < –7 дБмкВ |
| f = 3 ГГц, полоса частот 1 МГц | < 5 дБмкВ |
| Количество точек развертки (на измерительную кривую) |
| режим анализатора (станд.) | от 101 до 32 001 |
| режим анализатора (ЭМП) | от 101 до 200 001 |
| режим приёмника | макс. 4 000 000 |
| анализатор в реальном масштабе времени (дополнительная опция R&S®ESR-K55) | 801 |
| Суммарная погрешность измерений |
| (синусоидальный сигнал, уровень от 0 дБ до –70 дБ ниже опорного уровня, сигнал / шум > 20 дБ, автом. выбор времени развертки, ослабление ВЧ 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, предварительная селекция вкл., полоса обзора / полоса разрешения < 100, доверительный уровень 95 %, от +20 °C до +30 °C) |
| 9 кГц ≤ f < 3,6 ГГц | 0,46 дБ |
| 3,6 ГГц ≤ f ≤ 7 ГГц | 0,57 дБ |

## Комплект поставки:

Измерительный приёмник, кабель питания, краткое руководство по эксплуатации.

## Дополнительные опции

Аппаратные:

R&S®FSV-B4 (1310.9522.02) — Прецизионный опорный термостатированный кварцевый генератор (ОСХО);

R&S®FSV-B4 (1310.9522.03) — Прецизионный высокостабильный опорный термостатированный кварцевый генератор (ОСХО);

R&S®FSV-B9 (1310.9545.02) — Следящий генератор от 100 кГц до 3,6 ГГц / 7 ГГц;

R&S®ESR-B18 (1316.3555.02) — Твёрдотельный жёсткий диск (SSD, съёмный);

R&S®ESR-B19 (1316.3561.02) — Запасной жёсткий диск (HDD, съёмный);

R&S®FSV-B22 (1310.9600.02) — Предусилитель ВЧ, от 9 кГц до 7 ГГц;

R&S®ESR-B29 (1316.3578.02) — Расширение частотного диапазона до 10 Гц, в том числе полосы разрешения фильтров ЭМС с декадными шагами;

R&S®FSV-B30 (1310.9897.02) — Источник питания пост. тока напряжением 12 В;

R&S®ESR-B50 (1316.3584.02) — Аппаратное обеспечение для сканирования во временной области и анализа в реальном масштабе времени

Программные:

R&S®ESR-K53 (1316.3590.02) — Сканирование во временной области (требуется R&S®ESR-B50);

R&S®ESR-K55 (1316.3603.02) — Анализ в реальном масштабе времени (требуется R&S®ESR-B50);

R&S®ESR-K56 (1316.3610.02) — Анализ ПЧ