| N24 - Цифровой измерительный прибор |
| --- |
| Тип | Измерительный диапазон по входу | Параметры | Перегрузка | Погрешность |
| N24S | -11мВ...-10мВ...60мВ...66мВ | Входное сопротивление > 1 МОм | Кратковременная перегрузка (до 3 с): 10 Un, 10 In Непрерывная перегрузка: 110% Un, 110% In | Основная погрешность: ±(0.2% диапазона + 1 разряд) Дополнительная погрешность, вызванная перепадом внешней температуры: ±(50% основной погрешности / 10К) |
|  | -66мВ...-60мВ...60мВ...66мВ |  |  |  |
|  | -1В...0В...10В...11В |  |  |  |
|  | -11В...10В...10В...11В |  |  |  |
|  | -1мА...0мА...20мА...22мА | Входное сопротивление 10 Ом ± 1% |  |  |
|  | 3.6мА...4мА...20мА...22мА | Входное сопротивление 5 Ом ± 1% |  |  |
| N24T | Pt100 | -50°C...150°C |  | Кратковременная перегрузка (до 3 с) Вход датчиков: 30 В | Основная погрешность: ±(0.2% диапазона + 1 разряд) Дополнительная погрешность: компенсация изменения температуры холодного соединения: ±0.2% диапазона погрешность, вызванная перепадом внешней температуры: ±(50% основной погрешности / 10К) |
|  |  | -50°C...400°C |  |  |  |
|  | термопара J | -50°C...1200°C |  |  |  |
|  | термопара K | -50°C...1370°C |  |  |  |
| N24Z | 1...100...120 В a.c. | Входное сопротивление > 2МОм | Кратковременная перегрузка (до 3 с): 2 Un (<1000В), токовый вход: 10 In Непрерывная перегрузка: 150% Un, 150% In | Основная погрешность: напряжение и ток: ±(0.5% диапазона + 1 разряд) в диапазоне частот 20...500 Гц частота: ±(0.02% диапазона + 1 разряд) Дополнительная погрешность, вызванная перепадом внешней температуры: ±(50% основной погрешности / 10К) |
|  | 2.5...250...300 В a.c. |  |  |  |
|  | 4...400...600 В a.c. |  |  |  |
|  | 20...500 Гц (диапазон напряжения: 24...480В) |  |  |  |
|  | 0.01...1...1.2 А a.c. | Входное сопротивление 50 мОм ± 10% |  |  |
|  | 0.05...5...6 А a.c. | Входное сопротивление 10 мОм ± 10% |  |  |
| N24H | -0.5...100...110 В d.c. | Входное сопротивление > 2МОм | Кратковременная перегрузка (до 3 с): 2 Un (<1000В), токовый вход: 10 In Непрерывная перегрузка: 150% Un, 150% In | Основная погрешность: ±(0.2% диапазона + 1 разряд) Дополнительная погрешность, вызванная перепадом внешней температуры: ±(50% основной погрешности / 10К) |
|  | -2...250...275 В d.c. |  |  |  |
|  | -120...-100...100...120 В d.c. |  |  |  |
|  | -300...-250...250...300 В d.c. |  |  |  |
|  | -600...-400...400...600 В d.c. |  |  |  |
|  | -1.2...-1...1...1.2 А d.c. | Входное сопротивление 50 мОм ± 10% |  |  |
|  | -6...-5...5...6 А d.c. | Входное сопротивление 50 мОм ± 10% |  |  |