| Характеристика | Норма для водосчетчиков с Dy, мм Класс В |
| --- | --- |
|  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 1. Расход воды, м3/ч: |
| 1.1. ВСХН, ВСХНд в диапазоне температур | +5.......+50 °С |
| наименьший Qmin | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| Переходный Qt | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
| Наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
| Порог чувствительности | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 1.2. ВСТН, ВСГН в диапазоне температур | +5... + 150 °C |
| наименьший Qmin | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| переходный Qt | 1.5 | 1.6 | 2 | 3.2 | 4.8 | 8 | 12 | 20 | 40 |
| номинальный Qном | 15 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 |
| наибольший Qmax | 30 | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Порог чувствительности | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| Расход воды при потере давления 0.1 кгс/см ² (0,01 МПа) | 26 | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 |
| 2. Цена одного импульса для ВСТН, ВСХНд, л/имп. | 100 | 1000 |
| 3.1 Наибольшее количество воды 1000 х м3, измеряемое водосчетчиком ВСХН, ВСХНд |
| за сутки | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 14.4 |
| за месяц | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 72.0 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 |
| 3.2 Наибольшее количество воды 1000 х м3 , измеряемое водосчетчиком ВСГН, ВСТН |
| за сутки | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 1.08 | 1.68 | 2.4 | 4.2 | 7.8 | 14.4 |
| за месяц | 10.8 | 10.8 | 18 | 32.4 | 50.4 | 72 | 126 | 234 | 432 |
| 4. Емкость указателя счетного механизма ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН, м³ | 999 999 | 999 999x10 |
| 5. Наименьшая цена деления ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН, м³ | 0.0005 | 0.005 |
| 6. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 |
| 7. Габаритные размеры ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСГН в мм, (не более) |
| монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| высота ВСХН, ВСГН | 170 | 180 | 190 | 212 | 222 | 250 | 350 | 375 | 420 |
| высота ВСХНд, ВСТН | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
| ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
| 8. Масса, кг, не более | 7.8 | 9.8 | 10.5 | 13.2 | 15.5 | 18 | 40 | 51 | 75 |

Примечания:

Под наименьшим расходом Qmin B понимается расход, на котором счетчик имеет относительную погрешность + 5% и ниже которого относительная погрешность не нормируется.

Под переходным расходом Qt понимается расход, на котором счетчик имеет относительную погрешность + 2%, а ниже которого + 5%.

Под номинальным расходом Qnom понимается расход, равный 1/2 Qmax, при котором счетчик может работать непрерывно в течение длительного времени.

Под наибольшим расходом Qmax понимается расход, при котором счетчик может работать не более 1-го часа в сутки.

Под порогом чувствительности понимается расход, при котором турбинка приходит в непрерывное вращение.

При определении относительной погрешности снятие показаний счетчика ведется с учетом стрелочного указателя с наименьшей ценой деления.